## Sheet1
修改位置 |  |  |  |  | 修改项目 | 需求支持 |  | 无底色代表自己觉得可以更改的 | 此底色代表新需求需要添加的 | 此底色代表新需求需要去掉的 | 红色字体代表更改起来比较费劲的，请考虑第二期
主菜单 | 记录仪设置 | 性别 |  |  | 1.更改为空、男、女 | 记录仪相关信息文档
|  | 记录仪编号 |  |  | 新增此项设置
| 心电导联图 |  |  |  | 1.导联选择方式更改 2.更改图片资源 | 记录仪支持的导联种类
| 新建病例 | 病人信息 | 性别 |  | 1.更改为空、男、女
|  | 病例信息 |  |  | 病人信息和病历信息合并到一个区域
|  |  | 床号住院号 |  | 新增此项设置
|  |  | 用药信息 |  | 新增此项设置
|  |  | 诊断提示 |  | 新增此项与分析之后的病例信息对应
|  |  | 医生管理 |  | 去掉保存更改选项，改为直接在表格中更改
|  | 记录仪信息 |  |  | 根据客户记录仪特点做出更改 | 记录仪相关信息文档
|  | 其它 | 数据库项 |  | 更改数据库内容
|  |  | 远程网络病历 |  | 1.下载网络病例地址显示框 2.远程网络病例列表显示 3.调用接口下载网络病历数据 | webservice接口说明，网络心电文件格式
导出病历
| 导入病历 |  |  |  | 导入列表内增加分析时间列
| 系统设置 | 基本设置 | 医师信息 |  | 增加医师信息编辑框
|  |  | 医生管理 |  | 增加操作医生管理入口
|  | 高级设置 |  |  | 没有医生签名相关，是否考虑去掉
|  | 瞬心医疗页 | 启用瞬心医疗 |  | 增加“启用瞬心医疗在线”复选框控件
|  |  | 瞬心医疗用户、密码输入 |  | 增加访问远程瞬心医疗服务的账号和密码输入框
|  | 厂家维护 | 设备使用注意事项 |  | 由高级设置挪到厂家维护
|  | 其它 |  |  | 更改配置文件的相关字符串
| 调出病历 | 预分析界面 |  |  | 各个点调整，增加直接输入数字的控件
|  | 病例信息 | 病例信息 |  | 没有主治医生
|  |  | 记录器信息 |  | 增加记录器固件版本号
|  |  | 其它 |  | 没有重新分析项
其他与新建病例一致
|  | 分析概况 |  |  | 调整布局，方框和位置改变一下
|  | 模板 | 波形叠加窗口 |  | 支持右键修改选中心博类型
支持多选和拖动选择，并与其他窗口联动
|  |  | 模板窗口 |  | 添加模板快速修改工具栏，并支持单个模板快捷修改
快速修改工具栏需提供把心博从模板拆分出一个新模板的功能
支持模板拖放合并
模板显示窗口，子模板分类显示规则
支持↑↓←→及ctrl+修改模板类型快捷键
模板按严重程度排布功能及开关
心博叠加窗口开关
压缩模板平铺界面，增大波形显示界面高度，加宽叠加图界面
|  |  | 心电波形编辑窗口 |  | 增加按模板播放
波形增益去掉1.25、2.5mm/mv
增加缩略波形图显示
|  |  | 心博编辑界面(单QRS方式) |  | 工具栏增加删除和恢复删除按钮，增加直方图按钮
叠加图更改： 1.增加放大缩小按钮，及鼠标快捷操作。 2.可以移动叠加图。 3.切换选中和没选中的叠加图。 4.可设置显示叠加数量，操作的分页显示。 5.可取消选中心博
[5 empty] | 子模板需要支持方向键和鼠标滚轮操作 |  | ？？？ 请确认没有必要，容易跟心博显示窗口按键操作相冲突
直方图不直接显示在本窗口，采用点击工具栏的直方图按钮时进入直方图界面
|  |  | 心博编辑界面(心电片段方式) | 子模板显示窗口 | 增加子模板显示区，具体实现见需求，与心博编辑窗口(单QRS方式）子模板显示类似，支持选择/修改/删除，及按键等操作
|  |  |  | 心电片段图窗口 | 增加心电图片段图显示区，基本功能与片段图类似
|  |  |  | 工具栏 | 增加操作工具栏，与心博编辑窗口(单QRS方式）工具栏类似，还有以下需要增加功能： 1.需要增加片段图导联设置入口。 2.增加片段图增益增加按钮。 3.增加片段图长度设置按钮。
增加叠加图入口
|  | 事件 | 事件列表窗口 |  | 增加心律失常设置菜单入口按钮
增加删除/修改菜单的按钮
|  |  | 事件趋势窗口 |  | 增加趋势图界面，界面内显示心率趋势图和事件直方图，直方图可选
|  |  | 事件编辑窗口 | 事件片段窗口 | 右键菜单增加接受、拒绝、整页接受、整页拒绝
[5 empty] | 右键菜单去掉删除和删除全部 |  | ？？？2.7.5-（3）-2）项有冲突
|  |  |  | 直方图窗口 | 1.增加直方图显示界面，可显示或隐藏直方图界面（根据不同的事件显示RR间期、连发个数、ST值直方图）。 2.可选择直方图某一项，鼠标左键拖动选择一个区域，事件编辑图窗口就会显示当前选中直方图项的事件。
|  |  | 心电波形编辑窗口 |  | 按选择的事件播放，播放全部事件
[5 empty] | 增加心电编辑窗口对事件的操作，删除、删除所有、接受、拒绝 |  | ？？？2.7.5-（4）需要重新确认
|  |  | 其它 |  | 1.增加取消按钮。 2.增加修改/删除当前选择事件。 3.增加修改/删除所有事件。
|  | 直方图 | 类型列表窗口 |  | 在时序模式下，提供全部、正常、室性和室上性的选项
|  |  | 时序图/直方图 |  | 1.时序图显示模式
散点图
|  | 分析模块 | QT分析 |  | 新增QT分析统计（按小时）列表结果界面
|  |  | 房颤房扑 | 房颤房扑离散趋势图窗口 | 1.以5分钟为步长。 2.增加瀑布图入口。 |  | ？？？ 以RR间期为横坐标
|  |  |  | 房颤房扑事件列表窗口 | 1.列表增加房颤或房扑事件类型列。 2.增加检查房颤按钮及功能
|  |  |  | 5分钟心博趋势图窗口 | 1.增加左键双击打开全程RR间期趋势功能。 2.增加鼠标单击心博定位功能。 3.与心电编辑窗口联动。
|  |  |  | 其它增加界面 | 增加P波瀑布图和全程RR间期趋势图，这两种界面可参考博英软件
|  |  | ST分析 | ST幅值趋势 | 把阵次页的ST事件列表窗口整合到ST幅度趋势。
|  |  | HRV分析 | 非线性分析页改为散点图界面 | 增加RR间期散点图，可进行散点图心博类型选择，放大/缩小等操作
|  |  |  | 时域分析界面改为时域趋势图界面 | 时域趋势图改为SDNN\SDSD...等参数的趋势图： 1.选择单击趋势图的某个时刻，显示当前参数
|  |  |  | 时域趋势表 | 列表显示参数时域参数
|  |  |  | 频域分析界面改为频域趋势图界面 | 包括TP\VLF\LF…等参数的趋势图。 1.可设置横坐标时间范围。 2.可以选择显示或隐藏某个参数趋势图。 3.可以通过滑块空间选择窗口起始时间。 4.选择单击趋势图的某个时刻，显示当前参数
|  |  |  | 频域趋势表界面 | 列表显示参数包括TP\VLF\LF…等频域参数
|  |  |  | 心电变异三维图界面 | 1.画三维图。 2.拖动鼠标，三维转动观察三维图
|  |  |  | 长时程心电变异界面 | 1.长时程心电变异界面包括功率谱图和RR间期趋势图。 2.时程可选择24小时，清醒，睡眠。 3.
睡眠检测
|  |  | 起膊分析 |  | 与事件界面显示相同，增加心率趋势图、按RR间期分布的直方图
起搏分析的设置：分析开关、脉冲过滤、节律设置等。
|  |  | 心率震荡 |  | 心率震荡列表，接收拒绝按钮及功能
TWA分析
心率减速力
频谱心电
|  | 片段图 | 片段图子窗口 |  | 1.增加片段图属性设置功能，点击右键菜单，或者工具栏弹出菜单 2.增加打印选中和删除选中功能按键
|  | 页扫描 | 长时间心电窗口 |  | 时长选择去掉，15、20、25、30分钟选项
增加显示心律失常的开关
支持快捷键操作
|  |  | 趋势图窗口 |  | 可右键选择显示心率趋势图，或者各个事件的直方图
|  |  | 心电波形编辑窗口 |  | 增加心电波形编辑窗口
|  | 报告 | 报告列表 |  | 1.增加保存为缺省按钮，保存选中的报告作为默认选择的报告。 2.增加获取缺省的按钮。
|  |  | 报告设置 |  | 全览图时间去掉每页15分钟选项
增加创建新的报告文档的按钮，报告文档可以直接在病人列表预览打印，可单独保存，复制和预览
增加添加报告文档的按钮，添加选中的报告到已经有的报告中，如果没有创建过报告，此按钮不生效
去掉生成PNG按钮
添加生成GDT按钮及功能
|  |  | 报告模板 |  | 重新调整按键和右键菜单
|  | 分析设置 |  |  | 重新布局，采用分页显示
增加设置项： 1.计算参考节律的心博个数。 2.心动过缓/过速心博数。 3.允许异常节律开关。 4.R ON T周期设置。 5.起膊脉冲过滤。 6.起膊节律设置（最小节律、滞后节律、最大节律）。 7.A-V间隔设置。 8.起膊事件保留设置。 9.事件保留设置。 10.各种界面下心电波形颜色的设置
软件启动及运行 |  |  |  |  | 进程通讯接收心电目录参数
自动加载病历数据
更改启动logo
| 加密狗支持 |  |  |  | 加密狗实时监测 | 加密狗接口说明，加密狗支持库文件
加密狗授权过期提醒
主界面 | 病人列表 |  |  |  | 增加网络病历区分
打印 | ECG报告 |  |  |  | 增加性别、年龄
其他 |  |  |  |  | 系统设置和分析设置有点乱，望重新整理一下